ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ LASER 

Μ. Τσακίρη, Δ. Σταθάς, Α. Μπίθας, Α. Βαλάνη
Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Email: mtsakiri@central.ntua.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η τεχνολογία της επίγειας σάρωσης laser αποτελεί σήμερα την πλέον υποσχόμενη μέθοδο για λεπτομερείς τοπογραφικές αποτυπώσεις και την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων αντικειμένων του περιβάλλοντος χώρου. Η αναγκαιότητα της διακρίβωσης των συσκευών σάρωσης laser είναι μεγάλη, κυρίως γιατί διαφαίνεται ότι η ακρίβεια διαφοροποιείται στα συστήματα και εξαρτάται από τον συγκεκριμένο έλεγχο που έχει υποστεί κάθε όργανο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια μεθοδολογία διακρίβωσης συστήματος επίγειου σαρωτή τόσο σε εργαστηριακό περιβάλλον όσο και στο πεδίο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επαναληψιμότητα μέτρησης του σαρωτή δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες μέτρησης μέχρι την απόσταση των 100m, και οι απόλυτες διαφορές στις σχετικές θέσεις στόχων  ελέγχου είναι της τάξης του 0.5mm όταν συγκρίνονται με γεωδαιτικές μεθόδους.
1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επίγεια τρισδιάστατη σάρωση laser (terrestrial laser scanning, TLS) μεγάλου βεληνεκούς (μέχρι περίπου 300m) είναι μια νέα και αναπτυσσόμενη τεχνολογία που προσφέρει την δυνατότητα καταγραφής μεγάλου αριθμού σημείων (νεφών) στο χώρο σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μεγάλη πυκνότητα και ακρίβεια, χωρίς να υπάρχει φυσική επαφή με το αντικείμενο. Τα νέφη των σημείων αποτελούνται  από τις τρισδιάστατες συντεταγμένες της επιφάνειας που έχει σαρωθεί. 
Το γωνιακό εύρος εκπομπής του παλμού laser  κατά την λειτουργία ενός σαρωτή κυμαίνεται από λίγα  microradians σε λίγα milliradians, επιτρέποντας έτσι την συλλογή δεδομένων εκατομμυρίων σημείων μιας επιφάνειας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, το γωνιακό εύρος 5 rad σε απόσταση 50m ισοδυναμεί με 0.25mm. Αυτό το βήμα σάρωσης αντιστοιχεί σε 16 εκατομμύρια σημεία ανά τετραγωνικό μέτρο. 
Η χρήση της τεχνολογίας σε συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας έχει ξεκινήσει ουσιαστικά την τελευταία πενταετία ενώ ενδεικτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν αποτυπώσεις για την τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον έλεγχο βιομηχανικών εγκαταστάσεων, την μέτρηση δομικών παραμορφώσεων, την δημιουργία μοντέλων εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακών μοντέλων εδάφους, την μέτρηση χωματισμών σε ορυχεία.

Η αναγκαιότητα της διακρίβωσης των σαρωτών laser είναι μεγάλη, κυρίως γιατί διαφαίνεται ότι η ακρίβεια διαφοροποιείται από σύστημα σε σύστημα και εξαρτάται από τον συγκεκριμένο έλεγχο που έχει υποστεί κάθε όργανο, αφού η παραγωγή τους βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα λόγω του αυξημένου κόστους της μονάδας παραγωγής παλμού laser για μεγάλο βεληνεκές.  Επομένως, είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί μια μεθοδολογία διακρίβωσης των μετρήσεων σάρωσης που να επιτρέπει τόσο την εύκολη εφαρμογή της όσο και την αξιοπιστία ως προς την ιχνηλασιμότητα των αποτελεσμάτων σε σχέση με κάποιο πρότυπο σύστημα. 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας μεθοδολογίας διακρίβωσης συστημάτων  επίγειας σάρωσης  laser τόσο σε εργαστηριακό περιβάλλον όσο και στο πεδίο. Η μεθοδολογία βασίζεται στην επαναληψιμότητα των μετρήσεων  και στην χρήση σημείων ελέγχου. Αρχικά περιγράφονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των επίγειων σαρωτών και η γεωμετρική αρχή που διέπει τις μετρήσεις και την μετατροπή τους σε ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς. Στην συνέχεια περιγράφεται η πειραματική διαδικασία συλλογής δεδομένων με τον σαρωτή Cyrax2500 σε εργαστηριακό περιβάλλον όπου γίνεται χρήση μιας πρότυπης βάσης ελέγχου οργάνων EDM (electronic distance meter) μήκους 50m η οποία με τη σειρά της έχει μετρηθεί με το διακριβωμένο  όργανο μέτρησης μήκους Mekometer 3000 KERN με ακρίβεια της τάξης των 0.1mm ± 1ppm. Σε περιβάλλον εξωτερικού χώρου, με το ίδιο όργανο εκτελούνται σειρές μετρήσεων για αποστάσεις και πέραν των 50m και ελέγχονται με χρήση διακριβωμένων οργάνων EDM. Στην εργασία περιγράφονται οι πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται και οι διαδικασίες μέτρησης. Επίσης, δίνονται αποτελέσματα τόσο για την επαναληψιμότητα των μετρήσεων στο προσδιορισμό των συντεταγμένων των σημείων ελέγχου όσο και για τις ακρίβειες που επιτυγχάνονται στον προσδιορισμό αποστάσεων. Η αξιοπιστία του συστήματος σάρωσης προκύπτει από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.  Τέλος, δίνονται συμπεράσματα για την μεθοδολογία διακρίβωσης και την ακρίβεια του σαρωτή Cyrax 2500.
2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ LASER 
Οι επίγειοι σαρωτές laser δύναται να είναι παλμικοί (pulse method) ή να βασίζονται στην μέτρηση της διαφοράς φάσης μιας συνεχούς διαμορφωμένης ακτινοβολίας (continuous-wave ranging) [1] ή  τριγωνισμού (triangulation) [2]. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην διακρίβωση παλμικών σαρωτών laser.  
Κατά την διαδικασία μέτρησης με την μέθοδο του παλμού, ο σαρωτής εκπέμπει μια συγκεντρωμένη φωτεινή ενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα που μετά την ανάκλασή της σε κάποια επιφάνεια προσλαμβάνεται από τον φωτοανιχνευτή  του οργάνου. Η απόσταση  που διάνυσε το σήμα υπολογίζεται από τον χρόνο t μετάβασης-επιστροφής του παλμού, δηλαδή

[image: image1.wmf]Δt

c

2

1

ρ

=

       



(1)

όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Ουσιαστικά, η αρχή λειτουργίας ενός σαρωτή είναι ίδια με αυτή των ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης μηκών (Electronic Distance Measurement, EDM) [3]. Επιπλέον, υπάρχουν περιστρεφόμενα κάτοπτρα και σερβομηχανισμοί που ανακλούν τον παλμό σε ισοδύναμα διαστήματα τόξου τόσο στο οριζόντιο όσο και στο κατακόρυφο επίπεδο. Ετσι δίνεται η δυνατότητα μέτρησης κατά τις τρεις διαστάσεις όπου επιτυγχάνεται με δύο βαθμούς ελευθερίας ως προς την περιστροφή. 
Οι παλμικοί σαρωτές είναι συστήματα που δεν χρησιμοποιούν κάποιον παθητικό δέκτη (κάτοπτρο) ή ειδικό κατάφωτο, πρίσμα ή άλλου είδους ανακλαστήρα για την μέτρηση αποστάσεων, αλλά δέχονται την ανακλώμενη ακτινοβολία απ’ ευθείας από τον στόχο. Η ενέργεια του ανακλώμενου παλμού εξαρτάται από γεωμετρικούς και φυσικούς παράγοντες. Οι φυσικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι εξαρτώμενοι από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, περιλαμβάνουν τις απώλειες κατά την ανάκλαση λόγω του υλικού, την μαγνητική περατότητα και αγωγιμότητα του υλικού  [4], [5]. Αυτές οι παράμετροι υπαγορεύουν  το ποσοστό ενέργειας του παλμού που απορροφάται από την επιφάνεια ανάκλασης. Οι γεωμετρικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την γωνία πρόσπτωσης και την τραχύτητα της επιφάνειας που καθορίζει πως γίνεται η σκέδαση της ακτινοβολίας.   
Ο χρόνος μετάβασης- επιστροφής καθορίζεται από τη στιγμή που θα φτάσει στον μετρητή του οργάνου ένα σήμα που είναι προιόν ετεροδυναμικής μίξης του σήματος που διαμόρφωσε την ακτινοβολία με ένα άλλο χαμηλότερης συχνότητας. Θεωρώντας για την μοναδιαία μέτρηση ότι έγινε μετάδοση σήματος σε μια ομαλή επιφάνεια με κάθετη γωνία πρόσπτωσης και μη λαμβάνοντας τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις, η επιστρεφόμενη παλμική ακτινοβολία εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού που διαφέρουν από επιφάνεια σε επιφάνεια. Επομένως, ένας ανακλώμενος παλμός με μειωμένο πλάτος φτάνει στο όργανο αργότερα από έναν αντίστοιχο παλμό πλήρους πλάτους [6]. Αυτή η χρονική καθυστέρηση t, δίνει μια διαφορά μήκους , βάσει της εξίσωσης (1), δηλαδή,


[image: image2.wmf]δt

c

2

1

δρ

=

   





(2)

Εκτός από τις γωνιακές και τις μετρήσεις απόστασης, πολλοί σαρωτές προσφέρουν πληροφορία για το πλάτος της επιστρεφόμενης ακτινοβολίας, που συνηθίζεται να ονομάζεται «ένταση» σήματος (intensity). Η ένταση μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις ιδιότητες του υλικού των ανακλώμενων επιφανειών. Η φυσική σημασία της πληροφορίας αυτής, δηλαδή αν η ένταση δηλώνει πλάτος επιστρεφόμενου παλμού ή ενέργεια, δεν προσδιορίζεται από τους κατασκευαστές των συσκευών επίγειας σάρωσης.

Οι σαρωτές laser διαφέρουν από τις συσκευές EDM γιατί δεν στοχεύουν σε ένα μόνο σημείο. Με το EDM η μέτρηση της απόστασης προς ένα σημείο γίνεται με σαφήνεια τοποθετώντας το σταυρόνημα του τηλεσκοπίου του οργάνου στο κέντρο του στόχου. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται με τον σαρωτή laser, όπου η μέτρηση της απόστασης γίνεται κατά ισόποσες γωνιακές τιμές τόξου. Αυτό δεν εμποδίζει την αποτύπωση επιφανειών, αντιθέτως αποτελεί πρόκληση για την διαδικασία ελέγχου και βαθμονόμησης των σαρωτών laser με χρήση ειδικών ανακλαστικών στόχων ως σημείων ελέγχου. Ετσι, αντί να γίνεται επιστροφή μίας μέτρησης, πραγματοποιείται ομάδα επιστροφών μέσω των οποίων προκύπτει η εκτιμώμενη θέση του κέντρου του στόχου. Οι πειραματικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα των μετρήσεων με σαρωτή laser που περιγράφονται στην ενότητα 4 αναφέρονται στην καλύτερη εκτίμηση της θέσης του κέντρου στόχου.

3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Η γεωμετρία των παρατηρήσεων κατά τη μέτρηση με επίγειο σαρωτή laser περιγράφεται στο σχήμα 2.  Οι παρατηρήσεις του σαρωτή είναι η απόσταση , η γωνία ανύψωσης , (ή αντίστοιχα γωνία ύψους) και η οριζόντια διεύθυνση , η οποία λαμβάνεται σε σχέση με το εσωτερικά ορισμένο σύστημα συντεταγμένων του σαρωτή (scanner space). Οι καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y, z), προκύπτουν ως το αποτέλεσμα των λογισμικών επεξεργασίας των παραπάνω πρωτογενών μετρήσεων και θεωρούνται ως οι βασικές παρατηρήσεις της διαδικασίας σάρωσης. Αυτή η παραμετροποίηση διευκολύνει τις μαθηματικές σχέσεις που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό όλων των νεφών σημείων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς (γεωαναφορά).  
Το πρόβλημα της γεωαναφοράς στην τεχνολογία της επίγειας σάρωσης αφορά τον μετασχηματισμό των παρατηρήσεων από το σύστημα συντεταγμένων του σαρωτή (scanner space) στο σύστημα συντεταγμένων του αντικειμένου (object space) που δύναται να είναι τοπικό ή γενικό σύστημα και ορίζεται από αριθμό τρισδιάστατων σημείων ελέγχου.  

[image: image3.emf]Σύστημα συν/νων σαρωτή

Σύστημα συν/νων αντικειμένου


Σχήμα 2. Η γεωμετρία των μετρήσεων με επίγειο σαρωτή laser (από [7] )
Ο παραμετρικός μετασχηματισμός ενός διανύσματος παρατήρησης από σύστημα συντεταγμένων του σαρωτή στο σύστημα συντεταγμένων του αντικειμένου δίνεται από  την σχέση

[image: image4.wmf]S

p

p

R

r

M

R

r

r

r

+

=

  




 (3)
όπου

[image: image5.wmf][

]

T

p

p

p

p

z

y

x

r

=

r

  προκύπτει από τις παρατηρήσεις και είναι το διάνυσμα θέσης  του σημείου  p στον σύστημα συντεταγμένων του σαρωτή 

[image: image6.wmf][

]

T

P

P

p

p

Z

Y

X

R

=

r

 είναι το διάνυσμα θέσης  του σημείου  p στο σύστημα συντεταγμένων του αντικειμένου

[image: image7.wmf][

]

T

S

S

S

S

Z

Y

X

R

=

r

  είναι το διάνυσμα θέσης  της αρχής του συστήματος συντεταγμένων του σαρωτή  στο σύστημα συντεταγμένων του αντικειμένου
M   είναι ο πίνακας στροφής των γωνιών (, , ) γύρω από τους άξονες X, Y και Z αντίστοιχα και δίνεται από:

[image: image8.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

+

-

-

+

=

cos

φ

cos

ω

cos

φ

sin

ω

sin

φ

sin

κ

sin

φ

cos

ω

cos

κ

sin

ω

sin

κ

sin

φ

sin

ω

cos

κ

cos

ω

sin

κ

cos

φ

 

-

cos

κ

sin

φ

cos

ω

sin

κ

sin

ω

cos

κ

sin

φ

sin

ω

sin

κ

cos

ω

cos

κ

cos

φ

M


Η μοναδική λύση για τον προσδιορισμό των παραμέτρων μετασχηματισμού (Xs, Ys, Zs) και των γωνιών στροφής  (, , ) απαιτεί 6 παρατηρήσεις  από 3 σημεία  στο σύστημα συντεταγμένων του αντικειμένου, ενώ για περισσότερες παρατηρήσεις χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Το παραμετρικό μοντέλο που εφαρμόζεται προκύπτει όταν στην εξίσωση (3) οι όροι αναδιαταχθούν ως εξής 

[image: image9.wmf])

R

R

(

M

r

S

p

T

p

r

r

r

-

=


Ο πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας των εκτιμώμενων παρατηρήσεων  (xp, yp, zp) πρέπει να προκύψει από τον αντίστοιχο πίνακα των παρατηρήσεων  (p, p, p) μέσω του νόμου μετάδοσης των μεταβλητοτήτων. Ομως, στην πράξη θεωρείται ότι προκύπτει διαγώνιος πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας ώστε να διευκολύνει τον σχηματισμό των κανονικών εξισώσεων και την στατιστική ανάλυση των συνορθωμένων αποτελεσμάτων. 

 Οταν η συσκευή του σαρωτή διαθέτει την δυνατότητα να οριζοντιώνεται, να κεντρώνεται και να έχει προσανατολισμό τότε η διαδικασία της γεωαναφοράς απλουστεύεται σημαντικά. Με βάση το σχήμα 2, η οριζοντίωση επιτρέπει ώστε οι γωνίες  και  να είναι ίσες με μηδέν.  Η κέντρωση πάνω από γνωστό σημείο ή η μέτρηση με τοπογραφικό όργανο ή GPS δίνει απευθείας τις 3 παραμέτρους αρχής των αξόνων. Τέλος, η γωνία στροφής  μπορεί να έχει συγκεκριμένη τιμή από μετρήσεις διεύθυνσης με χρήση εξωτερικού γωνιομετρικού οργάνου που βρίσκεται πάνω στον σαρωτή. 
4  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η πειραματική διαδικασία που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του επίγειου σαρωτή laser Cyrax 2500. Το συγκεκριμένο όργανο έχει ένα πεδίο σάρωσης 40o επί 40o και λειτουργεί στην περιοχή του πράσινου laser (532nm). Η διάμετρος της δέσμης είναι μικρότερη από 6mm για αποστάσεις μέχρι 50m, ενώ οι αποστάσεις μετρώνται με ακρίβεια  ± 4mm και οι γωνίες με ακρίβεια ± 60micro-radians. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, η ακρίβεια προσδιορισμού ενός σημείου είναι  ± 6mm για αποστάσεις που κυμαίνονται από 1.5m – 50m. Ο ρυθμός σάρωσης είναι υψηλός και μετράει 1000 σημεία ανά δευτερόλεπτο. Το σύστημα λειτουργεί με την χρήση εξωτερικού υπολογιστή και η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνει με το λογισμικό πακέτο Cyclone που συνοδεύει το συγκεκριμένο όργανο (www.cyrax.com). 
Εγιναν δύο σειρές πειραμάτων για τον έλεγχο του οργάνου, η πρώτη σε εργαστηριακό περιβάλλον όπου γίνεται χρήση μιας πρότυπης βάσης ελέγχου οργάνων EDM μήκους 50m και η δεύτερη σε εξωτερικό χώρο για αποστάσεις και πέραν των 50m. Η περιγραφή των εργασιών συλλογής δεδομένων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα κάθε σειράς μετρήσεων δίνονται στις παρακάτω ενότητες. 

4. 1 Ελεγχος σε εργαστηριακό περιβάλλον
An important feature that provides the means for the estimation of the precision of terrestrial laser scanners is the repeatability of the measurements. In order to investigate this property for the Cyrax 2500, the 50m EDM calibration baseline of the School of Surveying Engineers of NTUA was used. The baseline has been measured with the calibrated distance measuring equipment Mekometer 3000 KERN with an accuracy of 0.1mm ± 1ppm. As shown in Figure 1, the baseline comprises of 26 pillars.
[image: image10.jpg]A





Εικόνα 1.  Η πρότυπη βάση ελέγχου EDM
The special reflective Cyrax targets have been placed at intervals of 5m on a special construction. The scanner was placed at one end of the baseline and the 5 repeated scans were acquired for each target. All of the scans were performed with a selected density of 2mm at a stable environment of 21o C and 999.5mb.  

Cyclone software was used to export the data into ASCII files that included the cartesian coordinates and the reflectivity of each point of the point-cloud. The coordinates of the centre of the target for each scan was derived with software developed in the Matlab environement. The "fuzzyposfine" [9] algorithm was applied and in each case the respective standard deviation was calculated.
	Σημείο
	Χ (m)
	σχ (mm)
	Υ(m)
	σΥ (mm)
	Ζ(m)
	σΖ (mm)

	1
	-0.478
	0.4
	1.171
	0.4
	-50.006
	0.3

	2
	-0.289
	0.3
	1.049
	0.4
	-45.013
	0.2

	3
	-0.097
	0.1
	0.933
	0.1
	-40.015
	0.1

	4
	0.093
	0.2
	0.809
	0.3
	-35.020
	0.2

	5
	0.283
	0.3
	0.691
	0.1
	-30.024
	0.2

	6
	0.438
	0.1
	0.590
	0.2
	-26.027
	0.2

	7
	0.667
	0.1
	0.441
	0.2
	-20.037
	0.2

	8
	0.863
	0.2
	0.314
	0.1
	-15.065
	0.1

	9
	1.052
	0.0
	0.196
	0.1
	-10.048
	0.3

	10
	1.247
	0.1
	0.069
	0.2
	-5.066
	0.3


Table 1. Coordinates of the targets placed on the pillars, as derived by applying the "fuzzyposfine" algorithm for multiple scans
The results presented in Table 1 give the mean value of the centre of 5 scans of each target (X, Y, Z) at the coordinate system of the scanner, along with the respective standard deviation (σΧ, σΥ, σΖ). The small standard deviation of the results suggests that the repatability of the measurements is great and not dependent on distance. Furthermore the values of the absolute differences are within acceptable levels considering the standard deviation of the transformation between the system of the scanner and the geodetic system is 1.7mm. This means that for a confidence level of 95%, differences at the relative position of points within ( 5mm are statistically insignificant.
The centre of each target was also derived with classical geodetic methods, i.e. angle measurements and measurements of differences in height with calibrated equipment (total station Leica TC307). The horizontal distances between the targets were calculated both by geodetic and scanner coordinates. Table 2 summarizes these results and the corresponding absolute differences. The figures in Table 2 suggest that the differences are small and not dependent on the distance.
	Σχετική θέση βάθρων 
	Απόσταση από συν/νες σαρωτή (m)
	Απόσταση από γεωδαιτικές

συν/νες (m)
	Απόλυτες διαφορές (mm)

	1-2
	4.9982
	4.9996
	1.4

	2-3
	5.0030
	5.0005
	2.5

	3-4
	5.0001
	5.0002
	0.1

	4-5
	5.0003
	5.0054
	5.1

	5-6
	4.0011
	4.0005
	0.6

	6-7
	5.9970
	5.9980
	1.0

	7-8
	4.9774
	4.9780
	0.6

	8-9
	5.0213
	5.0200
	1.3

	9-10
	4.9879
	4.9845
	3.4


Table 2. Distances between the targets on the pillars derived from geodetic coordinates and scanners coordinates, and the corresponding absolute differences.
4. 2   Ελεγχος σε εξωτερικό περιβάλλον
Η διερεύνηση της ακρίβειας και διακριτικής ικανότητας μέτρησης του συστήματος για αποστάσεις μεγαλύτερες των  50m ήταν ο στόχος της δεύτερης  σειράς των πειραμάτων. Σε σταθερό πλαίσιο τοποθετήθηκαν πέντε στόχοι όπως φαίνεται στο σχήμα 4. Το πλαίσιο μετακινήθηκε στα 15m, 35m, 55m και 100m από τον σαρωτή και οι σαρώσεις των στόχων έγιναν με βήμα 1.5mm. Οι εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας ήταν 7ºC, υγρασίας 72% και πίεσης 756mm. Για αποστάσεις από τον σαρωτή στα 15m, 35m, 55m έγιναν επιπλέον σαρώσεις  πυκνότητας 1mm σε 4 στόχους. Συγκεκριμένα, οι «λεπτομερείς» σαρώσεις πυκνότητας 1mm προκύπτουν εφόσον ο χρήστης ζητήσει από το λογισμικό που συνοδεύει το σαρωτή να προσδιορίσει τη θέση του κέντρου του κάθε στόχου (ωστόσο, για να είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, ο χρήστης πρέπει να υποδείξει κατά προσέγγιση τη θέση του στόχου σε φωτογραφία χαμηλής ανάλυσης που είναι ενσωματωμένη στον σαρωτή). Επίσης, μέσω γεωδαιτικών μετρήσεων, προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες του κέντρου όλων των στόχων σε τοπικό σύστημα με ακρίβεια της τάξης του 1mm. 


[image: image11.wmf]5

4

3

1

2


Σχήμα 4.  Πλαίσιο στόχων

Πέραν των γεωδαιτικών συντεταγμένων και των συντεταγμένων που προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό του σαρωτή, μία ακόμη σειρά συντεταγμένων για το κέντρο των στόχων προέκυψε χρησιμοποιώντας μία βελτιωμένη έκδοση του αλγορίθμου "fuzzyposfine" [9]. Πρόκειται για έναν αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται στην fuzzy ταξινόμηση της ανακλαστικότητας των σημείων ενός νέφους για τον ακριβή προσδιορισμό του κέντρου ενός στόχου. Προηγούμενα πειράματα, έχουν δείξει ότι μέσω του συγκεκριμένου αλγορίθμου, σε συνθήκες εργαστηρίου και για μικρές αποστάσεις (μέχρι 15m), η ακρίβεια προσδιορισμού της θέσης του κέντρου του στόχου είναι της τάξης των 10-4 m ακόμη και όταν η σάρωση των στόχων γίνεται υπό γωνία [9]. 
Για αποστάσεις από τον σαρωτή στα 15m, 35m, 55m και χρησιμοποιώντας τις γεωδαιτικές συντεταγμένες των στόχων, τις συντεταγμένες που προέκυψαν από το λογισμικό του σαρωτή για τις τρεις σειρές σαρώσεων (ονομάζονται εδώ C15, C35 και C55) καθώς και τις συντεταγμένες που προέκυψαν από τον αλγόριθμο "fuzzyposfine" (ονομάζονται εδώ FF15, FF35 και FF55) έγινε ο παρακάτω έλεγχος: Θεωρώντας ως σύστημα αναφοράς το γεωδαιτικό σύστημα συντεταγμένων,  προσδιορίστηκαν μέσω συνόρθωσης ελαχίστων τετραγώνων τα τυπικά σφάλματα των μετασχηματισμών από το εκάστοτε σύστημα του σαρωτή (C15, C35, C55, FF15, FF35, FF55) στο γεωδαιτικό σύστημα. Στον Πίνακα 3, φαίνεται ότι η ακρίβεια προσδιορισμού σο των κέντρων των στόχων είναι της τάξης του 10-4 m και δείχνει να είναι ανεξάρτητη από την απόσταση ενώ τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τις συντεταγμένες που δίνει το πρόγραμμα του σαρωτή (C15, C35, C55) είναι ελαφρώς καλύτερα.

	Τυπικό σφάλμα
	Συν/νες σαρώσεων από λογισμικό σαρωτή
	Συν/νες σαρώσεων από αλγόριθμο

	
	C15
	C35
	C55
	FF15
	FF35
	FF55

	σο(m)
	5.70E-04
	6.17E-04
	6.01E-04
	7.97E-04
	7.90E-04
	8.43E-04


Πίνακας 3. Τυπικά σφάλματα μετασχηματισμών από το εκάστοτε σύστημα του σαρωτή προς το γεωδαιτικό σύστημα
Επίσης, έλεγχοι που αφορούσαν στην εκτίμηση της σχετικής ακρίβειας προσδιορισμού των κέντρων των στόχων χρησιμοποιώντας συντεταγμένες που έχουν προκύψει μόνο μέσω του σαρωτή έδειξαν ότι τα τυπικά σφάλματα των μετασχηματισμών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων του σαρωτή  κυμαίνονται από 4.8E-04m ως 7E-04m με τα  αποτελέσματα του αλγορίθμου "fuzzyposfine" να είναι ελαφρώς καλύτερα. 

Ένας ακόμα έλεγχος αφορούσε στη διερεύνηση της αξιοποίησης σαρώσεων μικρότερης πυκνότητας. Για το σκοπό αυτό, έγιναν σαρώσεις των 4 στόχων από τα 15m, 55m και 100m. Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται "fuzzypos" [9]. Προτιμήθηκε η χρήση του γιατί δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και όταν το βήμα σάρωσης είναι μεγαλύτερο από 1mm. Συγκεκριμένα, η τυπική ακρίβεια προσδιορισμού του κέντρου των στόχων στα 15m, 55m και 100m (ονομάζονται εδώ F15, F55 και F100) βρέθηκε ίση με 0.0011m, 00016m και 0.0017m αντίστοιχα.  Αυτή η ακρίβεια για τις περισσότερες εφαρμογές είναι αρκετά ικανοποιητική ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις.  Επίσης, επαναλαμβάνοντας τους ελέγχους που αφορούν στην εκτίμηση της σχετικής ακρίβειας προσδιορισμού των κέντρων των στόχων επιβεβαιώνεται ότι η ακρίβεια προσδιορισμού του στόχου δεν επηρεάζεται από την απόσταση (τουλάχιστον μέχρι τα 100m).

Τέλος, τόσο για αποτελέσματα των λεπτομερών σαρώσεων όσο και για τα αποτελέσματα των σαρώσεων μικρότερης πυκνότητας έγινε ένας ακόμη έλεγχος. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν για όλες τις περιπτώσεις οι αποστάσεις μεταξύ όλων των στόχων καθώς και η μέση απόλυτη διαφορά για κάθε θέση του σαρωτή. Οι ίδιες αποστάσεις προσδιορίστηκαν μέσω των γεωδαιτικών συντεταγμένων και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4) συνοψίζονται τα αποτελέσματα των συγκρίσεων. 
	
	Απόλυτες διαφορές για το λογισμικό του σαρωτή
 (mm) 
	Απόλυτες διαφορές για τον αλγόριθμο "fuzzyposfine" (mm) 
	Απόλυτες διαφορές για τον αλγόριθμο "fuzzypos" 
(mm)

	Απόσταση
	C15
	C35
	C55
	FF15
	FF35
	FF55
	F35
	F55
	F100

	1-2
	0.0
	0.5
	0.7
	0.0
	0.1
	1.4
	1.9
	1.7
	2.5

	1-3
	1.4
	1.8
	1.0
	1.5
	2.4
	1.4
	1.4
	0. 3
	3.3

	1-4
	0.3
	1.1
	0.0
	0.0
	1.0
	0.5
	1.6
	0. 7
	0. 5

	2-3
	0.1
	1.1
	0.4
	0.3
	1.3
	0.1
	0. 8
	3.9
	0.0

	2-4
	0.5
	0.1
	1.5
	0.7
	0.1
	1.9
	0. 2
	2.8
	1.0

	3-4
	0.9
	0.0
	0.2
	1.2
	0.9
	0.8
	2.6
	0. 1
	3.9

	μέση απόλυτη

διαφορά (mm)
	0.5
	0.8
	0.6
	0.6
	1.0
	1.0
	1.4
	1.6
	1.9


Πίνακας 4. Διαφορές των σχετικών αποστάσεων μεταξύ των κέντρων των στόχων όπως προκύπτουν από τις γεωδαιτικές μεθόδους και τις σαρώσεις
Όπως φαίνεται, για τις περισσότερες περιπτώσεις οι απόλυτες διαφορές είναι μικρότερες του χιλιοστού και τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι ανεξάρτητα από την απόσταση του σαρωτή από το αντικείμενο. Οι σχετικά μεγάλες διαφορές (της τάξης του 1.5mm) που παρατηρούνται με τα δεδομένα σάρωσης που έγιναν με βήμα μεγαλύτερο του 1mm πιθανόν να οφείλονται στα αραιά δεδομένα σάρωσης που παρατηρήθηκαν για τους μακρινότερους στόχους. Αυτό οφείλεται στην  δυσκολία εντοπισμού από τον χρήστη της προσεγγιστικής θέσης του στόχου στην φωτογραφία που λαμβάνεται από την εσωτερική αλλά  χαμηλής ανάλυσης ψηφιακή κάμερα του συστήματος.  
5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    
Η τεχνολογία της επίγειας σάρωσης laser προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στην τοπογραφική κοινότητα για την συλλογή μεγάλης πυκνότητας χωρικής πληροφορίας και την αποτύπωση επιφανειών με λεπτομέρεια σε μικρό χρονικό διάστημα.  Ωστόσο, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα τεχνολογία απαιτείται διερεύνηση σχετικά με την διακρίβωση των σαρωτών laser γιατί η ακρίβεια των συστημάτων σάρωσης διαφοροποιείται ανάμεσα στους κατασκευαστές.  
Οι τρέχουσες πρακτικές διακρίβωσης των οργάνων EDM δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες στους σαρωτές laser λόγω της βασικής διαφοράς στην μεθοδολογία μέτρησης (ομοιόμορφη δειγματοληψία σημείων έναντι σημειακής μέτρησης). Επομένως κατάλληλες διαδικασίες διακρίβωσης πρέπει να αναπτυχθούν για να επιβεβαιώνεται η ποιότητα των μετρήσεων ενός σαρωτή. Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία διακρίβωσης για ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα σαρωτή (Cyrax 2500) που βασίστηκε τόσο σε χρήση πρότυπης βάσης ελέγχου EDM όσο και στον προσδιορισμό επιλεγμένων στόχων πάνω σε τρισδιάστατο πλαίσιο στο πεδίο και συσχετισμό τους με τα αποτελέσματα γεωδαιτικών μετρήσεων. Η εσωτερική ακρίβεια των μετρήσεων του σαρωτή μελετήθηκε μέσω της επαναληψιμότητας των μετρήσεων  που είναι της τάξης του 0.2mm και ανεξάρτητη της απόστασης του σαρωτή από τον στόχο. Η εξωτερική ακρίβεια του σαρωτή διερευνήθηκε με συγκρίσεις των σχετικών θέσεων στόχων που έδωσαν απόλυτες διαφορές με τις γεωδαιτικές τεχνικές της τάξης του 0.5mm.
Σε συνέχεια της εργασίας αυτής θα αξιολογηθεί η επίδραση της επιφάνειας ανάκλασης της δέσμης  laser και η επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών στις διαδικασίες σάρωσης για την διακρίβωση σαρωτών laser σε μη εργαστηριακό περιβάλλον.
Λέξεις-Κλειδιά: επίγεια σάρωση  laser (laser scanning), EDM
6  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1] 
Wehr, A. and U. Lohr, 1999, Airborne laser scanning— an introduction and overview, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 54: 68-82.

[2] 
Beraldin, J. –A., F. Blais, P. Boulanger, L. Cournoyer, J. Domey, S. F. El-Hakim, G. Godin, M. Rioux and J. Taylor, 2000, Real world monitoring through high resolution digital 3D imaging of objects and structures, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 55: 230-250.

[3] 
Rueger J. M., 1996, Electronic Distance Measurement: An Introduction. 4th Edition, Springer. 

[4] 
Fowles, G. R., 1975, Introduction to Modern Optics, Second Edition, New York, NY Dover Publications Inc., 328 p.

[5] 
Jelalian, A., 1992, Laser Radar Systems, Boston, MA, Artech House, 292 p.

[6] 
Baltsavias, E. P., 1999, Airborne laser scanning: basic relations and formulas, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 54: 199-214.

[7] 
Lichti, D.D., M.P. Stewart, M. Tsakiri, and A.J. Snow,  2000, Benchmark Testing on a Three-dimensional Laser Scanning System. Geomatics Research Australasia, 
(72): 1-23.
[8] 
Weichel, H., 1990, Laser Beam Propagation in the Atmosphere, Bellingham, WA, SPIE Optical Engineering Press, 98 p.

[9]
Valanis A. and M. Tsakiri, 2004, Automatic target identification for laser scanners.  Proc. XX. ISPRS Congress, Istanbul, Turkey, 12-23 July, Vol XXXV [CD-ROM].






_1183803938.unknown

_1183804128.unknown

_1183804573.unknown

_1188740003.ppt






Σύστημα συν/νων σαρωτή

Σύστημα συν/νων αντικειμένου





Scamer Spece

cametry







_1188899699.unknown

_1183804372.unknown

_1183803986.unknown

_1183803143.unknown

_1183803713.unknown

_1183802636.unknown

